监视与测量设备管理

校验任务管理子模块

1. 文档说明

1.1 编制目的

统一监视与测量设备校验任务的业务口径，为产品评审、开发设计、接口联调、测试验收、用户培训和上线切换提供可追溯依据。

2. 业务背景与建设目标

2.1 业务背景

监视与测量设备需要按计量周期持续校验。若仅依靠台账日期和人工提醒，容易出现任务漏建、重复建单、到期未完成、委外送检无跟踪、证书与设备无法对应、校验结果未及时回写等问题。

当前原型已经把设备快照、校验单编号、计量方式、校验状态、证书、环境信息和审核信息集中在一个列表中，并提供批量校验入口。但页面尚未建立可持久化、可审核、可追溯的任务闭环，正式上线前必须补齐服务端能力和跨模块事务一致性。

2.2 建设目标

- 建立唯一、可追溯的校验任务主记录，每次校验保留当时的设备、模板、项目和责任信息快照。

- 支持台账人工生成、提醒规则自动生成和授权补建，且同一设备不得产生重复未关闭任务。

- 区分内部校验与委外校验，覆盖领取/送检、执行、证书回收、结果确认、审核和关闭。

- 校验完成后以统一事务回写台账的校验日期、有效日期、证书、结论、状态和下次提醒依据。

- 通过权限、数据范围、操作日志和附件版本控制保障任务及证书可审计。

- 提供可查询、可导出、可监控的任务清单和超期预警，支撑日常计量管理。

3. 范围与边界

3.1 本期范围

- 校验任务列表、分页、排序、组合查询、状态筛选和任务详情。

- 由台账人工生成任务、由提醒规则自动生成任务以及任务幂等控制。

- 内部校验与委外校验的任务执行、环境记录、项目结果录入、证书附件和结果提交。

- 单条校验、受控批量校验、取消任务、重新分派、超期提醒和任务导出。

- 结果审核、台账回写、设备不合格处置、操作日志和数据权限。

- 与台账、项目、模板、提醒、组织用户及文件服务的接口集成。

5. 核心业务流程

5.1 任务生成与执行主流程

- 触发任务：由台账人工选择、提醒规则自动触发或授权人员补建。

- 生成校验任务：校验设备可用性、模板适用性、任务重复性和计划日期，生成唯一校验单编号。

- 任务分派：指定执行人、计划完成日期、计量方式和责任组织；任务进入待校验。

- 开始执行：内部校验记录环境和项目测量值；委外校验记录送检机构、送检日期和交接信息。

- 结果提交：填写校验日期、校验单位、项目结果、总体结论、证书及备注，提交审核或直接完成。

- 审核确认：审核人核对模板版本、项目结果、证书与处置建议；不通过则退回执行人。

- 任务完成：事务性回写台账的最近校验信息、有效日期、证书、结论和设备使用状态。

- 后续提醒：按新有效日期及提醒规则计算下一次临期时间；任务和附件进入只读历史。

6. 功能需求

6.1 功能清单

| 需求编号 | 功能 | 优先级 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CAL-001 | 任务列表与分页 | P0 | 按权限范围展示任务；支持后端分页、排序和空状态。 |
| FR-CAL-002 | 组合查询 | P0 | 支持校验单号、管理编号、名称、模板、任务状态、计量方式及日期组合查询。 |
| FR-CAL-003 | 任务详情 | P0 | 展示设备快照、任务信息、模板项目、证书、流转记录和审计日志。 |
| FR-CAL-004 | 人工生成任务 | P0 | 由台账选择设备生成，执行适用性与重复任务校验。 |
| FR-CAL-005 | 自动生成任务 | P0 | 由提醒规则按计划触发，具备幂等键、失败重试和结果统计。 |
| FR-CAL-006 | 任务分派与开始 | P0 | 指定执行人和计划完成时间，校验开始条件后进入校验中。 |
| FR-CAL-007 | 内部校验记录 | P0 | 记录环境、标准器、项目测量值、判定、备注和附件。 |
| FR-CAL-008 | 委外校验跟踪 | P0 | 记录机构、送检、回厂、收证、证书和结果确认节点。 |
| FR-CAL-009 | 结果提交与审核 | P0 | 校验必填、项目判定、证书规则和审核退回/通过。 |
| FR-CAL-010 | 台账事务回写 | P0 | 任务完成时原子更新台账校验信息、状态和下一提醒依据。 |
| FR-CAL-011 | 批量校验 | P0 | 仅同条件、同结论且允许批量的任务可操作，逐条返回结果。 |
| FR-CAL-012 | 不合格处置 | P0 | 选择限用或停用等处置，填写原因、责任人并保留证据。 |
| FR-CAL-013 | 取消与重开控制 | P1 | 未完成任务可按权限取消；已完成任务更正走受控流程。 |
| FR-CAL-014 | 附件与证书 | P0 | 真实上传、预览、下载、校验类型大小、版本和访问权限。 |
| FR-CAL-015 | 导出 | P1 | 按查询范围和数据权限异步导出任务及明细。 |
| FR-CAL-016 | 超期监控 | P0 | 按计划完成日展示临期、超期并通知责任人。 |
| FR-CAL-017 | 权限与数据范围 | P0 | 所有查询和操作由服务端按角色、组织和任务归属校验。 |
| FR-CAL-018 | 操作日志 | P0 | 记录生成、分派、开始、提交、审核、取消、回写及附件变更。 |

6.2 列表、查询与分页

- 默认按计划完成时间升序、任务创建时间倒序；超期任务优先展示。

- 快速查询匹配校验单编号、管理编号和设备名称；按 Enter 或查询按钮执行。

- 高级条件支持模板、任务状态、计量方式、结论、执行人、组织、计划日期和完成日期。

- 分页默认 20 条，可选 10/20/50；筛选、排序和分页必须由后端处理。

- 查询失败保留当前条件并提供重试；无权限与无数据使用不同提示。

- 表格保留横向滚动，校验单号、设备、任务状态、结论和操作列建议固定。

7. 数据需求

7.1 校验任务主表

| 字段 | 类型/长度 | 必填 | 规则/来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 ID | UUID/字符串 | 系统 | 系统唯一主键，不对业务人员修改 |
| 校验单编号 | 字符串/50 | 是 | 业务唯一；编码服务生成；建立唯一索引 |
| 设备 ID / 管理编号 | 引用 + 快照 | 是 | 关联台账设备，同时保存当时管理编号 |
| 任务类型 | 枚举/20 | 是 | 周期校验、临时校验、复校等，待评审确认 |
| 计量方式 | 枚举/20 | 是 | 内校、外校；创建后受控修改 |
| 模板 ID / 版本 | 引用 + 快照 | 条件必填 | 内部校验必须使用已确认且适用的模板版本 |
| 任务状态 | 枚举/20 | 是 | 待校验、校验中、待审核、已完成、已取消 |
| 计划校验日期 | 日期 | 是 | 任务应执行日期 |
| 计划完成日期 | 日期 | 是 | 用于临期和超期监控 |
| 实际开始/完成时间 | 日期时间 | 系统 | 由状态流转产生 |
| 执行人/责任组织 | 用户/组织引用 | 建议必填 | 分派后执行人必须有效且在授权范围内 |
| 校验单位 | 字符串或机构引用 | 提交必填 | 内校部门或外部机构 |
| 校验日期/有效日期 | 日期 | 完成必填 | 有效日期按统一规则计算或审核确认 |
| 总体结论 | 枚举/20 | 完成必填 | 待判定、合格、不合格 |
| 设备处置 | 枚举/20 | 不合格必填 | 限用、停用等；与台账使用状态联动 |
| 温度/湿度 | 数值 + 单位 | 条件必填 | 按模板环境要求保存原始值 |
| 证书编号 | 字符串/100 | 条件必填 | 与证书附件关联；重复规则待确认 |
| 备注 | 字符串/500 | 否 | 补充说明，不承载关键状态 |
| 来源/幂等键 | 枚举 + 字符串 | 系统 | 人工、提醒、补建；防止自动任务重复 |
| 版本号 | 整数 | 系统 | 乐观锁与修订控制 |

7.2 设备快照字段

任务创建时应保存关键设备信息快照，保证台账后续修改后历史任务仍能还原当次校验对象。

| 分组 | 快照字段 |
| --- | --- |
| 标识 | 管理编号、出厂编号、设备名称、规格型号 |
| 计量属性 | 量具类型、用途、管理类别、量程、分度值、材质、生产厂家、计量周期 |
| 组织位置 | 使用部门、使用车间、班组、具体位置、责任人 |
| 创建前状态 | 最近校验日期、有效日期、校验单位、证书编号、设备使用状态、预警天数 |

7.3 任务项目、附件与流转记录

| 实体 | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 任务项目结果 | 项目编号/名称、模板版本、数据类型、标准值、上下限、测量值、项目结论、备注 | 一任务多项目；保存标准快照和录入版本 |
| 标准器引用 | 标准器设备 ID、管理编号、有效日期、使用时状态 | 内部校验开始和提交时均校验有效性 |
| 证书/附件 | 文件 ID、类型、名称、大小、哈希、版本、上传人/时间、证书编号 | 文件服务存储；权限随任务；不可静默覆盖 |
| 状态流转 | 前状态、后状态、动作、意见、操作人/时间、请求 ID | 只追加，不允许普通业务用户修改 |
| 台账回写记录 | 任务 ID、设备 ID、回写字段、前后值、事务状态、补偿状态 | 支持对账和失败补偿 |

7.4 系统审计字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 创建人/创建时间 | 记录任务首次生成主体；自动任务记录系统主体和触发规则 |
| 修改人/修改时间 | 记录最近一次允许的修改 |
| 版本号 | 用于并发控制，防止多人覆盖 |
| 组织/工厂标识 | 数据隔离和权限过滤依据 |
| 删除/取消标识 | 不物理清除历史任务；记录取消原因 |
| 请求 ID / 来源 | 支持接口调用链、批次和定时任务追踪 |

8. 业务规则

| 规则编号 | 主题 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| BR-CAL-001 | 编号唯一 | 校验单编号全局或组织范围唯一，必须由服务端编码能力生成并建立唯一约束。 |
| BR-CAL-002 | 任务幂等 | 同一设备、任务类型和计划周期不得同时存在多个未关闭任务。 |
| BR-CAL-003 | 设备适用 | 报废设备不得生成任务；封存、停用设备的校验需按授权任务类型处理。 |
| BR-CAL-004 | 模板冻结 | 任务引用创建时的已确认模板版本；后续模板变更不修改历史任务。 |
| BR-CAL-005 | 标准器有效 | 内部校验所用标准器在校验日期必须有效且未停用、封存或报废。 |
| BR-CAL-006 | 日期关系 | 开始不早于创建；完成不早于开始；校验日期不晚于完成；有效日期计算口径全系统一致。 |
| BR-CAL-007 | 项目汇总 | 任何必检项目缺失或不合格时不得生成总体合格结论。 |
| BR-CAL-008 | 证书条件 | 委外任务完成必须满足证书规则；证书编号、附件和校验单位应一致。 |
| BR-CAL-009 | 不合格保护 | 不合格任务不得将设备自动恢复为使用中，必须完成处置和责任确认。 |
| BR-CAL-010 | 完成回写 | 只有完成且审核通过的任务才能更新台账最近校验信息。 |
| BR-CAL-011 | 事务一致 | 任务完成、台账回写、提醒重算和日志记录必须原子完成或可补偿。 |
| BR-CAL-012 | 批量安全 | 批量操作逐条校验，部分失败必须可见且不得形成状态不明。 |
| BR-CAL-013 | 取消保留 | 取消任务不删除数据；保留取消原因、操作人和流转历史。 |
| BR-CAL-014 | 完成不可改 | 已完成任务只读；更正必须走专用流程并保留前后版本。 |
| BR-CAL-015 | 权限一致 | 查询、导出、附件下载和写操作使用同一数据范围与服务端鉴权。 |
| BR-CAL-016 | 超期计算 | 超期天数按计划完成日期与业务当前日期计算；时区和自然日/工作日口径统一。 |

9. 页面与交互要求

9.1 页面布局

- 顶部左侧保留标题和主要查询条件，右侧放置批量校验、导出等操作；高风险按钮按权限展示。

- 任务状态与设备使用状态使用不同列名和颜色，禁止出现两个同名“状态”列。

- 默认只显示任务处理所需核心列，其余设备快照字段放入列选择或详情，降低横向滚动负担。

- 详情采用任务摘要、设备快照、校验项目、附件证书、流转日志分区或页签。

- 批量校验弹窗必须展示已选数量、不可处理数量、共同条件和可能影响；确认前显示校验结果。

- 校验项目录入支持键盘操作、必填提示、数值范围提示和未保存离开提醒。

9.2 建议默认列

当前原型直接展示 35 个业务字段，操作负担较高。建议默认保留以下任务处理列，其余字段进入列选择或详情。

| 类型 | 字段 |
| --- | --- |
| 固定列 | 选择框、序号、操作 |
| 任务核心列 | 校验单编号、任务状态、计量方式、计划校验日期、计划完成日期、校验结论、执行人 |
| 设备识别列 | 管理编号、名称、规格型号、使用部门、责任人 |
| 提醒列 | 是否超期、超期天数 |